Описание объекта закупки

| Эндоскопическая система в комплекте |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |  |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |  |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |  |
| 2. | Видеогастроскоп для взрослых |  |  |  |  |
| 2.1. | Система передачи изображения | оптикоэлектронная | обязательно |  |  |
| 2.2. | Возможность применения широкого спектра эндоскопических инструментов | наличие | обязательно |  |  |
| 2.3. | Возможность совместной работы аппарата с электрохирургическим инструментом | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4. | Возможность подключения к видеосистеме | наличие | обязательно |  |  |
| 2.5. | Направление обзора | 0° (прямой обзор) | обязательно |  |  |
| 2.6. | Угол поля зрения,0, не менее | 140 | обязательно |  |  |
| 2.7. | Наружный диаметр дистального конца, мм, не более | 9,3 | обязательно |  |  |
| 2.8. | Наружный диаметр изгибаемой вводимой части, мм, не более | 9,3 | обязательно |  |  |
| 2.9. | Внутренний диаметр инструментального канала, мм, не менее | 2,8 | обязательно |  |  |
| 2.10. | Дополнительный канал для подачи воды | наличие | обязательно |  |  |
| 2.11. | Диапазон угла изгиба дистального конца: - вверх, °, не менее - вниз, °, не менее - вправо/влево, °, не менее | 210 90 100 | обязательно |  |  |
| 2.12. | Глубина резкости, мм не хуже | 3-100 | обязательно |  |  |
| 2.13. | Рабочая длина, мм, не менее | 1030 | оптимально |  |  |
| 2.14. | Инструменты, принадлежности и материалы для первичной обработки и ухода за аппаратом: - одноразовая щетка для очистки канала - 2 шт., - инжекторная трубка - 1 шт., - заглушка канала -1 шт., - адаптер для очистки воздушного/жидкостного канала - 1 шт., - одноразовый клапан для биопсии - 2 шт., - течеискатель - 1 шт., - биопсийные щипцы - 2 шт. кейс для хранения - 1 шт. | наличие | обязательно |  |  |
| 3. | Видеосистема |  |  |  |  |
| 3.1. | Система обработки видеоизображения высокого разрешения, не хуже HD | наличие | обязательно |  |  |
| 3.2. | Совместимость с предлагаемым эндоскопическим оборудованием | наличие | обязательно |  |  |
| 3.3. | Объем жесткого диска, не менее 500 ГБ | наличие | обязательно |  |  |
| 3.4. | Технология усиления оптических изображений, позволяющая улучшить изображение сосудов и других структур на поверхности слизистой оболочки | наличие | обязательно |  |  |
| 3.5. | Источник света | наличие | обязательно |  |  |
| 3.6. | Тип источника света | светодиодный | оптимально |  |  |
| 3.7. | Функции «стоп-кадр», архивация и документирование | наличие | обязательно |  |  |
| 3.8. | Возможность записи видео и мгновенного воспроизведения | наличие | обязательно |  |  |
| 3.9. | Цифровое увеличение изображения | наличие | обязательно |  |  |
| 3.10. | Режим автоматической регулировки яркости изображения | наличие | обязательно |  |  |
| 3.11. | Автоматический баланс белого | наличие | обязательно |  |  |
| 4. | Медицинский монитор |  |  |  |  |
| 4.1. | Совместимый с видеосистемой жидкокристаллический медицинский монитор | наличие | обязательно |  |  |
| 4.2. | Диагональ, не менее | 24 | обязательно |  |  |
| 4.3. | Угол обзора (по горизонтали и вертикали), °, не менее | 176 | оптимально |  |  |
| 5. | Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 5.1. | Передвижная стойка (с возможностью размещения и работы всего обозначенного оборудования) | наличие | обязательно |  |  |
| 5.2. | Отсасыватель эндоскопический | наличие | обязательно |  |  |