ГУ «Республиканская клиническая больница» № п/п; Наименование изделий медицинского назначения; Единица измерения; Заказываемое количество. 1; 2; 3; 4. 1.; Контейнер для забора крови (сдвоенный); шт; 7 000. 2.; Контейнер однократного применения для переработки крови (пустой); шт; 800. 3.; Вакуумная пробирка стерильная с красной крышкой; шт; 14 000. 4.; Система для переливания крови с фильтром; шт; 1 000. 5.; Система для забора крови; шт; 1 500. 6.; Перчатки нестерильные S латекс неопудренн; шт; 10 000. 7.; Перчатки нестерильные M латекс неопудренн; шт; 10 000. ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» № п/п; Наименование изделий медицинского назначения; Единица измерения; Потребность. 1; 2; 3; 4. 1.; Контейнер для забора крови (сдвоенный); шт; 1 200. 3.; Вакуумная пробирка стерильная с красной крышкой; шт; 3 600. 6.; Перчатки нестерильные S латекс неопудренн; шт; 1 200. 7.; Перчатки нестерильные M латекс неопудренн; шт; 1 200. Медико-технические требования к изделиям медицинского назначения для нужд отделений переливания крови на первое полугодие 2025 года. №; Параметры; Требования; Соответствие требованию; Прим.. 1.Контейнер для забора крови. 1.1; Тип; сдвоенный; обязательно. 1.2; Вместимость, мл; 450/300-450/400; обязательно. 1.3; Предварительно залитый антикоагулянт; CPDA-1; обязательно. 1.4; Возможный срок хранения эритроцитов, сутки, не менее; 35; обязательно. 1.5; Форма контейнера; Округлая; обязательно. 1.6; Прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах; наличие; оптимально. 1.7; Материал изготовления; Поливинилхлорид медицинский; обязательно. 1.8; Пластификатор позволяет хранить тромбоциты не менее 5 дней; наличие; обязательно. 1.9; Несминаемая полимерная этикетка; хорошо сохраняется при центрифугировании и заморозке, обеспечивает сохранность информации о доноре; наличие; обязательно. 1.10; Информация на этикетке на русском языке; наличие; оптимально. 1.11; Контейнер упакован в индивидуальный прозрачный, герметичный полипропиленовый пакет для обеспечения гарантии визуального контроля и стерильности контейнеров до момента вскрытия упаковки; наличие; обязательно. 1.12; Герметичная двойная упаковка для защиты от микроорганизмов и сохранения стабильности раствора консерванта в течение всего срока годности; наличие; обязательно. 1.13; Игла с поворотным колпачком с индикаторной меткой, ультратонкие стенки, 16G, силиконовое покрытие, тройная заточка; наличие; обязательно. 1.14; Конструкция клапана обеспечивает сохранность его и поверхности контейнера от повреждений во время центрифугирования; наличие; обязательно. 1.15; Два выходных порта, легко открываемые, совместимые с большинством используемых для переливания систем; наличие; обязательно. 1.16; Размер трубки основного контейнера (внутр. Ø внешн. Ø длина), мм; 3,1*4,1*1000; оптимально. 1.17; Размер трубки транспортного контейнера (внутр. Ø внешн. Ø длина), мм; 3,1*4,1*600; оптимально. 1.18; Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали; наличие; обязательно. 1.19; Остаточный срок годности, не менее; 70%; обязательно. 1.20; Гарантийный срок хранения в упаковке; 3 года. 2. Контейнер однократного применения для переработки крови (пустой). 2.1; Материал изготовления; Поливинилхлоридная каландрованная пленка; обязательно. 2.2; Форма контейнера закругленная, предотвращает образование застойный зон; наличие; обязательно. 2.3; Вместимость, мл; 300-400 мл; обязательно. 2.4; Два штуцера для присоединения устройства для переливания крови; наличие; обязательно. 2.5; Трубка с полимерной иглой для подсоединения контейнера к емкости с консервированной кровью и плазмой; прозрачна, эластична, устойчива к механической герметизации; наличие; обязательно. 2.6; Игла стерильная одноразового применения. Защита от укола иглой; ЗУГ; обязательно. 2.7; Петля для подвешивания; наличие; обязательно. 2.8; Зажим; наличие; обязательно. 2.9; Изделие нетоксично, апирогенно, стерильно; наличие; обязательно. 3. Вакуумная пробирка. 3.1; Объем, мл; 5-6 мл; обязательно. 3.2; Содержимое; Clot activator BD Vacutainer с красной крышкой, стерильные (13*75 мм); обязательно. 4.Система для переливания крови с фильтром. 4.1; Система оснащена пластиковым или комбинированным металлическим шипом для перфорации контейнера или флакона; наличие; обязательно. 4.2; Встроенный воздушный фильтр размер ячеек 0,3мкм; наличие; обязательно. 4.3; Трансфузионный фильтр размер ячеек 200мкм; наличие; обязательно. 4.4; Заточка иглы; трехгранная; обязательно. 4.5; Соединение; «Луер» или «Луер Лок»; обязательно. 4.6; Прозрачные трубки и роликовый регулятор; наличие; обязательно. 5. Система для взятия крови в бутылку. 5.1; Устройство для впускания воздуха имеет фильтр, обеспечивающий фильтрацию поступающего воздуха от микроорганизмов.; наличие; обязательно. 5.2; Игла для подключения к бутылке - металлическая. Соединение деталей устройств герметичны при минимальном внутреннем избыточном давлении 40 кПа.; наличие; обязательно. 5.3; Соединение; «Луер-Лок»; обязательно. 5.4; Игла; Наружный диаметр 1,8 мм, имеющей атравматическую заточку; обязательно. 5.5; Игла; Наружный диаметр 1,8 мм, имеющей атравматическую заточку; обязательно. 5.6; Длина трубки устройства; от 650 мм; обязательно. 5.7; Стерильность, нетоксичность, апирогенность; наличие; обязательно.