ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» № п/п; Наименование изделий медицинского назначения; Единица измерения; Заказываемое количество. 1; 2; 3; 4. 1.; Гемодиализатор №1; шт; 5 000. 2.; Гемодиализатор №2; шт; 8 000. 3.; Гемодиализатор №3; шт; 2 500. 4.; Гемодиализатор №4; шт; 2 500. 5.; Гемодиализатор №5; шт; 3 000. 6.; Гемодиализатор №6; шт; 2 000. 7.; Кровопроводящая магистраль №1; шт; 14 000. 8.; Кровопроводящая магистраль №2; шт; 9 000. 9.; Артериальная фистульная игла №1; шт; 16 000. 10.; Венозная фистульная игла №1; шт; 16 000. 11.; Концентрат бикарбонатный гемодиализный кислотный №1; л; 31 824. 12.; Концентрат бикарбонатный гемодиализный кислотный №2; кор; 800. 13.; Концентрат бикарбонатный гемодиализный основной №1; шт; 14 000. 14.; Концентрат бикарбонатный гемодиализный основной №2; шт; 9 000. 15.; Дезинфектант Citrosteril* (канистра 5л); кан; 400. 16.; Дезинфектант Puristeril* (канистра 4,9л); кан; 20. 17.; Дезинфектант Sporotal* (канистра 5л); кан; 30. 18.; Таблетированная соль**; кг; 10 500. 19.; Фильтр тонкой очистки Diasafe*; шт; 500. ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» № п/п; Наименование изделий медицинского назначения; Единица измерения; Заказываемое количество. 1; 2; 3; 4. 1.; Гемодиализатор №1; шт; 1 008. 2.; Гемодиализатор №2; шт; 2 304. 3.; Гемодиализатор №3; шт; 3 696. 4.; Кровопроводящая магистраль №1; шт; 7 008. 5.; Артериальная фистульная игла №1; шт; 8 500. 6.; Венозная фистульная игла №1; шт; 8 500. 7.; Концентрат бикарбонатный гемодиализный кислотный №1; л; 390. 8.; Концентрат бикарбонатный гемодиализный кислотный №2; кор; 400. 9.; Концентрат бикарбонатный гемодиализный основной №1; шт; 7 008. 10.; Катетерный набор для гемодиализа; шт; 50. 11.; Дезинфектант Citrosteril* (канистра 5л); кан; 120. 12.; Дезинфектант Puristeril* (канистра 4,9л); кан; 20. 13.; Дезинфектант Sporotal* (канистра 5л); кан; 4. 14.; Таблетированная соль**; кг; 4 000. 15.; Фильтр тонкой очистки Diasafe*; шт; 70. Медико-технические требования к расходным материалам для гемодиализа на 2025 год. №; Параметры; Требования; Соответствие требованию; Прим.. 1. Гемодиализатор №1.*. 1; Тип диализатора; низкопоточный; обязательно. 1.1; Эффективная поверхность мембраны, м2; 1,4 +0,1; обязательно. 1.2; Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее; 250; обязательно. 1.3; Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее; 220; обязательно. 1.4; Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее; 185; обязательно. 1.5; Клиренс по витамину В12*, мл/мин, не более; 120; оптимально. 1.6; Метод стерилизации; Паровая или радиационная; обязательно. - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин. 2. Гемодиализатор №2.*. 2; Тип диализатора; низкопоточный; обязательно. 2.1; Эффективная поверхность мембраны, м2; 1,8+0,1; обязательно. 2.2; Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее; 260; обязательно. 2.3; Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее; 230; обязательно. 2.4; Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее; 200; обязательно. 2.5; Клиренс по витамину В12*, мл/мин, не более; 140; оптимально. 2.6; Метод стерилизации; Паровая или радиационная; обязательно. - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин. 3. Гемодиализатор №3.*. 3; Тип диализатора; низкопоточный; обязательно. 3.1; Эффективная поверхность мембраны, м2; 2,1+ 0,1; обязательно. 3.2; Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее; 270; обязательно. 3.3; Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее; 245; обязательно. 3.4; Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее; 210; обязательно. 3.5; Клиренс по витамину В12*, мл/мин, не более; 160; оптимально. 3.6; Метод стерилизации; Паровая или радиационная; обязательно. - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин. 4. Гемодиализатор №4.*. 4; Тип диализатора; Высокопоточный; Обязательно. 4.1; Эффективная поверхность мембраны, м2; 1,4+ 0,1; обязательно. 4.2; Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее; 261; обязательно. 4.3; Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее; 230; обязательно. 4.4; Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее; 220; обязательно. 4.5; Клиренс по витамину В12*, мл/мин, не более; 155; оптимально. 4.6; Метод стерилизации; Паровая или радиационная; обязательно. - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин. 5. Гемодиализатор №5.*. 5; Тип диализатора; Высокопоточный; Обязательно. 5.1; Эффективная поверхность мембраны, м2; 1,8+ 0,1; обязательно. 5.2; Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее; 276; обязательно. 5.3; Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее; 250; обязательно. 5.4; Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее; 239; обязательно. 5.5; Клиренс по витамину В12*, мл/мин, не более; 175; оптимально. 5.6; Метод стерилизации; Паровая или радиационная; обязательно. - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин. 6. Гемодиализатор №6.*. 6; Тип диализатора; Высокопоточный; Обязательно. 6.1; Эффективная поверхность мембраны, м2; 2,2+ 0,1; обязательно. 6.2; Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее; 278; обязательно. 6.3; Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее; 261; обязательно. 6.4; Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее; 248; обязательно. 6.5; Клиренс по витамину В12*, мл/мин, не более; 192; оптимально. 6.6; Метод стерилизации; Паровая или радиационная; обязательно. - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин. 7. Кровопроводящая магистраль №1.*. 7.1; Возможность подключения к диализаторам, сосудистому доступу, различным перфузионным магистралям; наличие; обязательно. 7.2; Возможность использования при проведении гемодиализа на аппарате 4008S classix; наличие; обязательно. 7.3; Два порта для датчиков измерения давления крови в артериальной и венозной магистралях с эластичными непроницаемыми мембранами; наличие; обязательно. 7.4; Заполняющая магистраль с пластиковой иглой и зажимом; наличие; обязательно. 7.5; Воздушная ловушка с пониженным тромбообразованием; наличие; обязательно. 7.6; Линия для введения антикоагулянта; наличие; обязательно. 7.7; Мешок для сбора физиологического раствора, предназначенного для промывки и заполнения контура; наличие; обязательно. 7.8; Объём заполнения, мл, не более; 170; обязательно. 7.9; Переходник для возможности закольцовывания магистралей; наличие; обязательно. 8. Кровопроводящая магистраль №2.**. 8.1; Возможность подключения к диализаторам, сосудистому доступу, различным перфузионным магистралям; наличие; обязательно. 8.2; Возможность использования при проведении гемодиализа на аппарате 5008S; наличие; обязательно. 8.3; Два порта для датчиков измерения давления крови в артериальной и венозной магистралях с эластичными непроницаемыми мембранами; наличие; обязательно. 8.4; Заполняющая магистраль с пластиковой иглой и зажимом; наличие; обязательно. 8.5; Воздушная ловушка с пониженным тромбообразованием; наличие; обязательно. 8.6; Линия для введения антикоагулянта; наличие; обязательно. 8.7; Мешок для сбора физиологического раствора, предназначенного для промывки и заполнения контура; наличие; обязательно. 8.8; Объём заполнения, мл, не более; 140; обязательно. 8.9; Переходник для возможности закольцовывания магистралей; наличие; обязательно. 9. Артериальная фистульная игла №1*. 9.1; Маркировка по шкале Гейдж (Gauge, сокращение G); 15G; обязательно. 9.2; Длина иглы, мм; 25; оптимально. 9.3; Длина магистрали, мм; 150; обязательно. 9.4; Пластиковый зажим на магистрали; наличие; обязательно. 9.5; Вращающиеся «крылышки» и цветовая кодировка диаметра иглы; наличие; обязательно. 9.6; Модификация иглы с боковым отверстием; наличие; обязательно. 10. Венозная фистульная игла №1.*. 10.1; Маркировка по шкале Гейдж (Gauge, сокращение G); 15G; обязательно. 10.2; Длина иглы, мм; 25; оптимально. 10.3; Длина магистрали, мм; 150; обязательно. 10.4; Пластиковый зажим на магистрали; наличие; обязательно. 10.5; Вращающиеся «крылышки» и цветовая кодировка диаметра иглы; наличие; обязательно. 11. Концентрат бикарбонатный гемодиализный кислотный №1**. 11.1; Состав готовой диализирующей жидкости после смешивания с основным бикарбонатным концентратом и очищенной водой. 11.1.1; Na+, ммоль/л; 138,00; оптимально. 11.1.2; K+, ммоль/л; 2,00; оптимально. 11.1.3; Ca2+, ммоль/л; 1,75; оптимально. 11.1.4; Mg2+ , ммоль/л; 0,50; оптимально. 11.1.5; Cl-, ммоль/л; 109,50; оптимально. 11.1.6; HCO3-,ммоль/л; 32,00; оптимально. 11.1.7; CH3COO-, ммоль/л; 3,00; оптимально. 11.1.8; Глюкоза, г/л; 1,00; обязательно. 11.2; Концентрат готов к использованию аппаратами 4008S classix и 5008S; наличие; обязательно. 11.3; Концентрат расфасован в канистры из достаточно плотного материала, сохраняющего свою форму; наличие; обязательно. 11.4; Объём канистры, л, не более; 8; оптимально. 12. Концентрат бикарбонатный гемодиализный кислотный №2**. 12.1; Состав готовой диализирующей жидкости после смешивания с основным бикарбонатным концентратом и очищенной водой. 12.1.1; Na+, ммоль/л; 138,00; оптимально. 12.1.2; K+, ммоль/л; 3,00; оптимально. 12.1.3; Ca 2+, ммоль/л; 1,50; оптимально. 12.1.4; Mg 2+ , ммоль/л; 0,50; оптимально. 12.1.5; Cl-, ммоль/л; 107,00; оптимально. 12.1.6; HCO3,ммоль/л; 32,00; оптимально. 12.1.7; CH3COO, ммоль/л; 6,00; оптимально. 12.1.8; Глюкоза, г/л; 1,00; обязательно. 12.2; Представляет собой набор компонентов для приготовления с помощью миксера Granumix 107S или 507S бикарбонатного кислотного гемодиализного концентрата, готового к использованию аппаратами 4008S classix и 5008S; наличие; обязательно. 12.3; Компоненты расфасованы в герметично запаянные полиэтиленовые пакеты достаточной плотности, которые упакованы в картонную коробку; наличие; обязательно. 12.3.1; Объем концентрата, приготовленного из одной коробки, л; 100; обязательно. 12.3.2; Вес одной коробки, кг; 25; оптимально. 13. Концентрат бикарбонатный гемодиализный основной № 1**. 13.1; Состав концентрата; гидрокарбонат натрия (NaHCO3); обязательно. 13.2; Тип концентрата; сухой, в мешках; обязательно. 13.3; Вес, г, не более; 650; обязательно. 13.4; Возможность использования с аппаратами 4008S classix и 5008S; наличие; обязательно. 14. Концентрат бикарбонатный гемодиализный основной № 2**. 14.1; Состав концентрата; гидрокарбонат натрия (NaHCO3); обязательно. 14.2; Тип концентрата; сухой, в мешках; обязательно. 14.3; Вес, г, не более; 900; обязательно. 14.4; Возможность использования с аппаратами 4008S classix и 5008S; наличие; обязательно. 15. Катетерный набор для гемодиализа. 15.1; Одноразовый двухпросветный подключичный катетер из рентгеноконтрастного полиуретана с возможностью соединения с кровопроводящей магистралью для гемодиализа; наличие; обязательно. 15.2; Диаметр катетера, мм, не менее; 3,6; обязательно. 15.3; Длина катетера, мм, не менее; 180; обязательно. 15.4; Пункционная игла; наличие; обязательно. 15.5; Сосудистый расширитель; наличие; обязательно. 15.6; Струна-проводник; наличие; обязательно. 15.7; Пластиковые зажимы на магистралях катетера; наличие; обязательно. 15.8; Защитные колпачки; наличие; обязательно. 19. Таблетированная соль. 19.1; Таблетирования соль NaCl, очищенная от йода, предназначенная для регенерации ионообменников в системах водоочистки для получения воды для гемодиализа, соответствующую стандартам AAMI; наличие; обязательно. 19.2; Содержание NaCl 99,9%; наличие; обязательно. 19.3; Рекристаллизация; наличие; обязательно. 19.4; Форма упаковки; таблетки 5-10 г в мешках по 25 кг; оптимально. 19.5; Возможность использования с действующими системами водоподготовки; наличие; обязательно. 19.6; Исключить производство; Турция; обязательно. 19.7; Образцы; не менее 5 мешков; обязательно. 20. Фильтр тонкой очистки Diasafe**. 20.1; Фильтр тонкой очистки концентрата, совместимый с аппаратом Granumix 107S или 507S; наличие; обязательно. 20.2; Степень фильтрации, мкр; 1; обязательно.

Примечание:

* расходные материалы - производитель Fresenius (в соответствии с эксплуатационной документацией аппаратов для гемодиализа). В случае предложения иных производителей, потенциальным поставщикам предоставить образцы, для рассмотрения специалистами на соответствие техническим требованиям. ** расходные материалы – исключительно производитель Fresenius (в соответствии с эксплуатационной документацией аппаратов для гемодиализа).