| Автоматический автоклав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 1.5. | Используется в стоматологии для стерилизации инструмента | наличие | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Длина, не более 710 мм | наличие | оптимально |
| 2.2. | Ширина, не более 515 мм | наличие | оптимально |
| 2.3. | Высота, не более 500 мм | наличие | оптимально |
| 2.4. | Материал корпуса - металл | наличие | обязательно |
| 2.5. | Способ управления | Автоматический/ ручной | обязательно |
| 2.6. | Время нагрева, не более | 15 мин | обязательно |
| 2.7. | Объём камеры, не менее | 23 л | обязательно |
| 2.8. | Материал камеры | Нержавеющая сталь | обязательно |
| 2.9. | Тип загрузки | горизонтальная | обязательно |
| 2.10. | Мощность, не более | 2500Вт | обязательно |
| 2.11. | Питание и частота сети | 230 В ± 10% 50Гц ± 2% | обязательно |
| 2.12. | Количество полок, не менее | 3 штуки | обязательно |