№ п/п; Параметры; Требования; Соответствие требованию; Примечание. 1.; Общие требования. 1.1.; Модель; указать; обязательно. 1.2.; Производитель, страна происхождения; указать; обязательно. 1.3.; Год выпуска, не ранее; 2023; обязательно. 1.4.; Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС; наличие (приложить копию); обязательно. 2.; Технические характеристики дезинфекционной камеры. 2.1.; Камера дезинфекционная предназначена для дезинфекции и дезинсекции одежды, постельных принадлежностей и других вещей, устойчивых к обработке паровоздушным методом.; наличие; обязательно. 2.2.; Сохранение в памяти последних значений заданных параметров; наличие; обязательно. 2.3.; Рабочая температура внутри камеры, ˚С, не менее; 20 - 100; обязательно. 2.4.; Точность поддержания заданной температуры в камере, ºС; ±2; обязательно. 2.5.; Автоматическая заливка воды в парообразователе и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции; наличие; обязательно. 2.6.; Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе; наличие; обязательно. 2.7.; Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции; наличие; обязательно. 2.8.; Возможность перехода на ручной режим управления; наличие; обязательно. 2.9.; Материал внутренних поверхностей камеры, соприкасающихся с водяным паром, парами формальдегида и аммиака; нержавеющая сталь; обязательно. 2.10.; Корпус камеры сварная металлическая конструкция; наличие; обязательно. 2.11.; Внутренний объем камеры, м3, не менее; оптимально. а) общий; 2,25. б) загрузочный; 1,7. 2.12.; Внутренние размеры камеры (длина×ширина×высота), мм, не менее; 1700х720х1900; оптимально. 2.13.; Высота от основания решетки до потолка, мм, не менее; 1445; оптимально. 2.14.; Габаритные размеры камеры (длина×ширина×высота), мм, не более; 2450х1150х2050; оптимально. 2.15.; Масса, кг, не более; 500; оптимально. 2.16.; Количество дверей; 2; обязательно. 2.17.; Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее; 8 (по 4 на каждую дверь); обязательно. 2.18.; Электропитание; переменный трехфазный ток, 380В, 50 Гц; обязательно. 2.19.; Потребляемая мощность, кВт, не более; 15; обязательно. 2.20.; Время ввода в рабочий режим, мин., не более; 20; обязательно. 2.21.; Встроенный парообразователь с ТЭНами; наличие; обязательно. 2.22.; Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры; наличие; обязательно. 2.23.; Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия; наличие; обязательно. 2.24.; Расположение винтового механизма приточного отверстия с наружной стороны дезинфекционной камеры, для исключения воздействия влаги на резьбу механизма; наличие; обязательно. 2.25.; Кран для слива воды из парообразователя; наличие; обязательно. 2.26.; Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры; наличие; обязательно. 3.; Комплектация. 3.1.; Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления; 1; обязательно. 3.2.; Щит управления; 1; обязательно. 3.3.; Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня); 1; обязательно. 3.4.; Вытяжной воздуховод с клапаном; 1; обязательно. 3.5.; Водосливной патрубок 3/4/; 1; обязательно.