| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |  |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Универсальная многофункциональная полностью цифровая стационарная ультразвуковая система экспертного класса для общей визуализации с возможностью проведения общих, абдоминальных, акушерских, гинекологических, педиатрических и других исследований | наличие | обязательно |  |  |
| 2.2. | Ультразвуковой сканер должен быть новым, ранее не использованным для демо-целей, нигде ранее не установленным. Сканер должен поставляться в фирменной упаковке компании-производителя с сохранением датчиков удара. | наличие | обязательно |  |  |
| 2.3. | Области применения: акушерство-гинекология ангиология неврология педиатрия эндокринология и исследования молочных желез урология онкология | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4. | Основной блок: | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.1. | Технология цифрового формирования луча, позволяющая одновременно параллельно обрабатывать данные об ультразвуковом сигнале как по времени, так и по амплитуде с возможностью одновременного приема не мене 64 лучей | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.2. | Цифровой формирователь луча | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.3. | Многолучевое сканирование технологии позволяет получить изображение с фокусировкой по всей глубине сканирования (или полностью аналогичный по функциональности) | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.4. | Цифровые каналы обработки не мене 8,000,000 | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.5. | Увеличение изображения в «замороженном» режиме не менее, раз | 10 | обязательно |  |  |
| 2.4.6. | Увеличение изображения в реальном времени не менее, раз | 10 | обязательно |  |  |
| 2.4.7. | Наличие импульсно-волнового, цветового, энергетического Доплера, направленного энергетического Доплера | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.8. | Импульсно-волновой спектральный доплер (PW) поддерживается всеми датчиками | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.9. | Энергетический доплер, поддерживается всеми датчиками | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.10. | Технология анатомического М-режима | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.11. | Программируемые пользователем профили доступные для дальнейшего выбора | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.12. | До 3 частот сканирования на одном датчике (режим гармоники) | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.13. | До 3 частот сканирования на одном датчике (цветной доплер) | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.14. | Частотный диапазон работы не мене, 1,5-23 МГц | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.15. | Интегрированная рабочая станция | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.16. | Технология тканевой гармоники (на всех типах датчиков) | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.17. | Технология фазово-инверсивной тканевой гармоники | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.18. | Технология адаптивной коррекции контрастности и подавления спекл-шума, для улучшения контрастного разрешения и подчеркивания границ тканей | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.19. | Технология автоматического распознавания комплекса интима-медиа для определения васкулярной и сердечно-сосудистой патологии | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.20. | Специализированная программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.21. | Специализированная программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.22. | Технология спектрального и цветного тканевого доплера | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.23. | Технология отображения 2 изображений в режиме реального времени | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.24. | Технология поддержки датчиков с платформ премиум-класса | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.25. | Технологии 3D реконструкции при помощи обычных линейных и конвексных датчиков | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.26. | Псевдообъемная визуализация кровотока (Radiant Flow или аналог) | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.27. | Опция автоматического получения стандартных срезов головного мозга плода из объемного изображения или аналог | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.28 | Опция автоматического получения стандартных срезов сердца плода из объемного изображения | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.29 | Режим автоматического оконтуривания, подсчета и определения размеров фолликулов из объемного изображения или аналог | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.30 | Адаптивный режим шумоподавления | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.31 | Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких или аналог | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.32 | Интеллектуальный пакет оценки состояния передней части тазового дна или аналог | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.33 | Режим построения объемного изображения с применением технологии виртуальной светотеневой обработки с возможностью перемещения источника освещения или аналог | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.34 | Режим мультисрезового томографического отображения с регулировкой толщины среза или аналог | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.35 | Возможность получение произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.36 | Пространственно-временная корреляция изображений (STIC) | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.37 | Возможность активации эластографий сдвиговой волны для исследований в гинекологии и простаты на внутриполостном датчике. | наличие | опционально |  |  |
| 2.5. | Датчики: | наличие | обязательно |  |  |
| 2.5.1. | Одновременное подключение не менее, активных датчиков | 5 портов | обязательно |  |  |
| 2.5.2. | Типы поддерживаемых возможных датчиков: Конвексные монокристаллические датчики Линейные Фазированные монокристаллическе датчики Эндополостные Объёмные монокристаллические датчики Объёмный внутриполостные датчики | наличие | обязательно |  |  |
| 2.5.3. | Линейный мультичастотный электронный датчик для исследования поверхностно расположенных органов, структур и сосудов Количество кристаллов, не менее 256 Частотный диапазон ≥ 4,0 – 14,0 МГц | Наличие | обязательно |  |  |
| 2.5.4 | Микроконвексный внутриполостной датчик объёмного сканирования. Области исследования: Акушерство, гинекология, урология Количество кристаллов, не менее 192 Частотный диапазон ≥ 3,0 –9,0 МГц | наличие | обязательно |  |  |
| 2.5.5. | Монокристальный конвексный датчик объёмного сканирования Количество кристаллов, не менее 192 Частотный диапазон ≥ 2,0 – 8,0 МГц | наличие | обязательно |  |  |
| 2.6. | Характеристики монитора: | наличие | обязательно |  |  |
| 2.6.1. | Цветной без бликовый энергосберегающий TFT IPS (тонкопленочный транзистор, технология изготовления жидкокристаллических дисплеев) монитор высокого разрешения, диагональ не менее 23 дюймов | наличие | обязательно |  |  |
| 2.6.2. | Разрешение монитора не менее, пикселей | 1920×1080 | обязательно |  |  |
| 2.6.3. | Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока | наличие | обязательно |  |  |
| 2.6.4 | Угол обзора: не менее 178 градусов | наличие | обязательно |  |  |
| 2.6.4. | Регулировка высоты контрольной панели, не менее 30см | наличие | обязательно |  |  |
| 2.6.5 | Полностью сенсорный экран управления системой диагональю не менее 15” с распознаванием одиночных касании и жестов | наличие | обязательно |  |  |
| 2.7. | Архивация изображений: | наличие | обязательно |  |  |
| 2.7.1. | Длительность записи клипов не менее, сек | 100 | обязательно |  |  |
| 2.7.2 | Объем диска встроенной рабочей станции не менее, ГБ | 1000 | обязательно |  |  |
| 2.7.3. | Наличие быстрого SSD для быстрой загрузки и работы | наличие | обязательно |  |  |
| 2.7.4. | Время загрузки, не более 35 сек. | наличие | обязательно |  |  |
| 2.7.5. | Архивация через USB (универсальная последовательная шина) порты в количестве не менее | наличие 5 | обязательно |  |  |
| 2.7.6. | Встроенный привод DVD/R-RW для записи сохраненных данных на носители | наличие | обязательно |  |  |
| 2.7.7. | Внутренняя батарея минимум на 2 час работы. | наличие | обязательно |  |  |
| 2.7.8 | Уровень шума при работе, не выше 28дБ. | наличие | обязательно |  |  |
| 2.8. | Дополнительные требования: | наличие | обязательно |  |  |
| 2.8.1. | Видео выход: S-Video, видеостандарт PAL, VGA, HDMI | наличие | обязательно |  |  |
| 2.8.2. | Русификация системы | наличие | обязательно |  |  |
| 2.8.3. | Электропитание от стандартной электрической сети - 200 – 240 В, 50 Гц. | наличие | обязательно |  |  |
| 2.9. | Дополнительное оборудование: | наличие | обязательно |  |  |
| 2.9.1. | Встроенный подогреватель геля с регулированием температуры | наличие | обязательно |  |  |
| 2.9.2. | Ножная программируемая педаль | наличие | обязательно |  |  |